## 器件清单_BOM
脑波监测器 - 器件清单 (ADS1291 版本)
项目: STM32 + ADS1291 单通道 EEG 监测器 ¦ 采样率 250 SPS ¦ 24-bit 分辨率 ¦ 非医疗级,仅供学习验证
✓ ADS1291 内置 50Hz/60Hz 陷波滤波器,无需外部调参电阻
序号 | 分类 | 器件名称 | 规格参数 | 数量 | 位号/参考 | 参考单价(USD) | 小计(USD) | 备注
1 | 主控 | STM32F103C8T6 | Blue Pill, 72MHz, SPI1, USART1 | 1 | U1 | 2.5
2 | 模拟前端 | ADS1291 module | 24-bit EEG AFE, built-in RLD + notch filter | 1 | U2 | 12
3 | 电极 | Ag/AgCl 电极 | 杯状或一次性,含导电膏 | 3 | RA/LA/RL | 0.8
4 | 导联线 | 屏蔽导联线套件 | 按扣或 DIN 接口,~1m,屏蔽 | 1 | J1 | 3
5 | 耗材 | 导电膏 | Ten20 或等效 | 1 | - | 5
6 | 通信 | USB-TTL 串口适配器 | CP2102/CH340/FT232, 3.3V 逻辑 | 1 | J2 | 1.5
7 | 电源 | USB 5V 或 3.3V LDO 模块 | AMS1117-3.3 或同等 | 1 | U3 | 0.3
8 | 被动元件 | 去耦电容 | 100nF + 10µF | 2 | C1,C2 | 0.1
9 | 被动元件 | 参考电容 | 10µF 钽电容或陶瓷电容 | 1 | C3 | 0.15
10 | 指示 | 状态 LED | PC13 板载 LED | 1 | D1 | 0.05
合计
含 AI 生成

## 接线表_Wiring
脑波监测器 - 接线表 (ADS1291 版本)
✓ ADS1291 为数字 SPI 接口,无需 SDN 使能脚,上电即用
STM32F103C8T6 | ADS1291 module | 功能 | 备注
3V3 | DVDD | 数字供电 | ADS1291 数字电源
GND | DGND | 数字地 | 必须共地
3.3V LDO | AVDD | 模拟供电 | 2.7-5.25V
GND | AGND | 模拟地 | 模拟地
3.3V LDO | VREFP | 参考正极 | 外部参考电压
GND | VREFN | 参考负极 | 参考地
PA4 (SPI1_NSS) | CS | 片选(低有效) | SPI 片选
PA5 (SPI1_SCK) | SCLK | SPI 时钟 | 1.125 MHz
PA6 (SPI1_MISO) | DOUT | 数据输出 | ADS1291 → STM32
PA7 (SPI1_MOSI) | DIN | 数据输入 | STM32 → ADS1291
PA3 (EXTI3) | DRDY | 数据就绪(下降沿) | 中断触发读取
PA9 (USART1_TX) | USB-TTL RXD | MCU → PC 数据 | 115200-8N1
PA10 (USART1_RX) | USB-TTL TXD | 可选(无 RX 用途) | 保留调试用
PC13 | 板载 LED | 250Hz 帧状态指示 | 低电平点亮
— | IN1P (INP) | 右臂电极 | Einthoven 单通道正极
— | IN1N (INN) | 左臂电极 | Einthoven 单通道负极
— | RLD (RL) | 右腿电极(驱动参考) | 抑制共模干扰
电极安放 (Einthoven 单通道):
① 各电极先涂导电膏 ② RA 右臂 / LA 左臂(或枕部 O1O2) / RL 右腿(驱动参考)
③ STM32 + ADS1291 必须共地 ④ 必须使用隔离电源!
含 AI 生成

## 频段配置_Bands
脑波监测器 - EEG 频段配置 (ADS1291 版本)
ADS1291 24-bit 分辨率 ¦ 内置 50Hz/60Hz 陷波 ¦ 采样率 250 SPS ¦ host 端仅需 0.5Hz 高通
频段名 | 下限 (Hz) | 上限 (Hz) | 典型用途
Delta δ | 0.5 | 4 | 深睡眠 / 无意识 (ADS1291 24-bit 可直接捕获)
Theta θ | 4 | 8 | 浅睡眠 / 冥想 / 记忆
Alpha α | 8 | 12 | 放松清醒 / 闭眼枕部
Beta β | 12 | 30 | 专注 / 活跃思考
Gamma γ | 30 | 80 | 高级认知 / 信息整合
含 AI 生成